## Slide 1: Auslegung, Herstellung und Prüfung medizinischer Implantate
11 Regelungs- und Messtechnik (Bsp. Roboter)
M.Sc. Nikolas Wilhelm, Prof. Dr. med. R. Burgkart
Lehrstuhl für Orthopädie und Sportorthopädie
WS 2019/2020

## Slide 2: Agenda
Regelungstechnik
  Motivation
  Grundlagen und Programmierung
  Roboterregelung
  Compliant Motion Control
  Messtechnik
Notes: Ich möchte erst auf

## Slide 3: Motivation
Regelungstechnik

## Slide 4: Einachsige Analyse biologischer Materialien durch Zug-Druck-Prüfsysteme
Motivation
Uniaxiale Belastung von Proben, für Kraft-Weg-Kurven
Diverse uniaxiale Prüfsysteme im Labor für Biomechanik

## Slide 5: Mehrachsige Prüfmaschinen
Motivation
Wirbelsäulentester (Kelly 2013)
Schultertester (Elkinson 2012)
Industrieroboter
Universellere Prüfsysteme
Speziellere
Prüfsysteme
Hexapod (Goertzen 2008)

## Slide 6: Grundlagen
Regelungstechnik

## Slide 7: Definition: Regelungstechnik
Die Regelungstechnik befasst sich mit der Aufgabe, einen sich zeitlich verändernden Prozess von außen so zu beeinflussen, dass dieser Prozess in einer vorgegebenen Weise abläuft.
Messen, Vergleichen, Stellen.
Lunze 2010
Notes: Nach der Einführung und der Stand der Technik werde ich über die Ablauf des Projektes reden, und anschließend über die Ergebnisse und Diskussion.

## Slide 8: Standardregelkreis
Führungsgröße
Regler
Regelstrecke
Sensor
-
Regelgröße
Regeldifferenz
Stellgröße
Rückführungsgröße
Quelle: Tieste 2012
Grundlagen

## Slide 9: Standardregelkreis in der Biomechanik
Grundlagen
-
Regelstrecke
Roboter
Gelenk
Sensoren
Regler
Joint Control
Parallel Control
Position Control
Load Control
Bahnplanung
Gelenk-
Encoder
Kraft-Moment-Sensor

## Slide 10: Beispiel einer mechanischen Regelstrecke
Grundlagen
m
c
d
x
F
Differentialgleichung:
x
Probe
Indentor
Beispiel einer biomechanischen Regelstrecke

## Slide 11: Programmierung
Verfügbar unter:
http://bit.ly/pid-control
Grundlagen

## Slide 12: Regler
PID-Regler
Grundlagen
Integral
Ableitung
P
I
D
Proportionalanteil
Integrationsanteil
Differentialanteil
Regeldifferenz
Stellgröße
Notes: P. Verstärkung
D. Derivativ
I. Integral

## Slide 13: Regelstrecke
Experimentelle Identifizierung anhand der Sprungantwort
Grundlagen
Zeit
y
Überschwingweite
stationäre
Abweichung
Tr
1
0,9
Tm
Te
2ε
Tr: Anstiegszeit
Tm: Überschwingzeit
Te: Beruhigungszeit
ε: 5% der Überschwingweite

## Slide 14: Auslegung
Auswirkung der Erhöhung der einzelnen PID-Anteile
Grundlagen
Erhöhung des ... | Anstiegszeit | Überschwing-weite | Beruhigungs-zeit | Stationäre Abweichung
Proportional-anteils |  |  |  | 
Integral-anteils |  |  |  | 
Differential-anteils |  |  |  | 

## Slide 15
Systemidentifikation
Einstellregeln nach Ziegler-Nichols
Parameteroptimierung
Experimentelle Auslegung
Modellbasierte Auslegung
Einstellregeln nach Ziegler-Nichols
Auslegung nach symmetrischem Optimum
Modellbasierte Regelung
  Kompensationsregelung
  Internal Model Control
Robuste Regelung
Grundlagen
Auslegung
Notes: Einstellregeln nach Ziegler-Nichols meist ohne Modellbildung – wenn Inbetriebnahme ohne Schäden möglich
Sonst Modellbildung
Kritische Verstär- P kP = 0,5 kkrit
kung und Perioden- PI kP = 0,45 kkrit, TI = 0,85 Tkrit
dauer sind bekannt PID kP = 0,6 kkrit, TI = 0,5 Tkrit, TD = 0,12 Tkrit

## Slide 16: Roboterregelung
Regelungstechnik

## Slide 17: Direkte Kinematik:
Roboterregelung
DK
q
X
q: Gelenkwinkel des Roboters
X: Kartesische Position des Werkzeugmittelpunkts
Inverse Kinematik:
IK
X
q
Funktion zur Berechnung der Arbeitsraumlage des Werkzeugmittelpunktes oder des Endeffektors anhand der Gelenkwinkelstellung
Umkehrfunktion der direkten Kinematik zur Berechnung der Gelenkwinkelstellung anhand der vorgegeben Arbeitsraumlage des Werkzeugmittelpunktes oder des Endeffektors
Die räumliche Lösung der inversen Kinematik ist nicht eindeutig

## Slide 18: Gelenkregelung
Roboterregelung
qsoll
PID
Roboter
-
qist
Schwerkraft-kompensation
qsoll: Führungsgröße Gelenkwinkel Sollwert
qist: Messgröße Gelenkwinkel Istwert
τ: Stellgröße Drehmoment
Encoder
Regler
Regelstrecke
Messglied

## Slide 19: Lösung der inversen Kinematik
Roboterregelung
Alternative Näherungen

## Slide 20: Inverse Kinematik mit Driftkompensation
Roboterregelung
Xsoll
Drift-Kompensation
Integrator
-
Soll
DK
J#(q)
q

## Slide 21: Compliant (Motion) Control Nachgiebige Bewegungsregelung
Regelungstechnik

## Slide 22: Ausgangssituation
Roboter u.
Präparat
Regelstrecke
Compliant Motion Control
qsoll
PID
-
qist
Schwerkraft-kompensation
qsoll: Führungsgröße Gelenkwinkel Sollwert
qist: Messgröße Gelenkwinkel Istwert
τ: Stellgröße Drehmoment
Encoder
Regler
Messglied
IK
Xsoll

## Slide 23: Regelstrecke
Compliant Motion Control
Magnetresonanztomographie
Segmentierung
Finite Elemente Vernetzung
Mechanische Modellbildung biologischer Proben (Kazemi et al)

## Slide 24: Übersicht nachgiebiger Regelungsschemata
Aktive Steifigkeitsregelung – active stiffness control
Impedanzregelung – impedance control
Direkte Kraftregelung – explicit/direct force control
Paralle Hybrid-Regelung – parallel hybrid control
Indirekte Kraftregelung – implicit/indirect force control
Compliant motion control
Calanca et al

## Slide 25: Passive Steifigkeitsregelung
Compliant Motion Control
ATI Industrial Automation

## Slide 26: Aktive Steifigkeitsregelung
Compliant Motion Control
qsoll
Steifigkeits-matrix
Roboter und Werkstück
-
qist
Schwerkraft-kompensation
Dämpfungs-matrix
-
dqsoll/dt
qsoll: Gelenkwinkel Sollwert
qist: Gelenkwinkel Istwert
τ: Gelenkmoment
Notes: Z. B. Steifigkeitsregelung für Vorgabe der Schnittebene CURAC – online tuning möglich
Passive Steifigkeitsregelung – Nur Werkzeug z. B. Remote Compliance Center
Steifigkeitsmatrix ist symmetrisch
Impedanzregelung ist logische Erweiterung von Steifigkeitsregelung – hier wird noch zusätzlich die Trägheit berücksichtigt

## Slide 27: Explizite Kraftregelung
Compliant Motion Control
Roboter
Roboter
Roboter und Probe
Kraft-
regler
-
qist
Schwerkraft-kompensation
Fsoll
Fist
Jacobi-transponierte

## Slide 28: Hybride Parallel-Regelung von Kraft und Position
Roboter
Roboter
Roboter
Compliant Motion Control
Xsoll
Kraft-
regler
-
qist
Schwerkraft-kompensation
Positions-
regler
-
Fsoll
Fist
Jacobi-transponierte
Jacobi-inverse
Direkte
Kinematik
Xist

## Slide 29: Roboter-Regelung
Regelungstechnik
Reine Positions-Regelung
Hybride Parallel-Regelung

## Slide 30: Messtechnik

## Slide 31: Sensoren
Temperatursensor
Messtechnik
Induktive Sensoren
Ultraschallsensor
Kraft- und Drehmomentsensoren
Tracking-Systeme
Beschleunigungssensor
Notes: Sensoren ermöglichen die Rückführung der gemessenen Größe in die Regelung
Komplexe Sensoren – z. B. Tracking

## Slide 32: Kraft und Drehmomentsensor
Messtechnik
Dehnmessstreifen
Koordinatensystem
ohne Belastung
unter Belastung
Last
Notes: dehnmessstreifen

## Slide 33: Filter
Low Pass
High Pass
Band Pass
Moving/Running Average
Messtechnik
Notes: Dehnmessstreifen
Conceptually, an accelerometer behaves as a damped mass on a spring. When the accelerometer experiences an acceleration, the mass is displaced to the point that the spring is able to accelerate the mass at the same rate as the casing. The displacement is then measured to give the acceleration.

## Slide 34: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

## Slide 35: Ausblick
Nächste Vorlesung am 27.01.2020 12 Deep Learning for Medical Imaging, M.Sc. Nikolas Wilhelm
Foliendownload auf TUMonline (nach Login!)
Fragen und Kontakt  M.Sc. Nikolas Wilhelm (nikolas.wilhelm@tum.de)